И.о.главного врача

Коммунальное государственное предприятие

«Карабалыкская районная больница» УЗаКО

Ж.Ж.Кабылов

______________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Мониторы прикроватные с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Монитор прикроватный | Монитор имеет цветной ЖК-экран TFT. Размер экрана, диагональ не менее 10,4 дюймов. Полностью сенсорное управление с дисплея. Отсутствие кнопок управления и поворотного выключателя на передней панели позволяет обрабатывать монитор без риска попадания жидкости в монитор. Если во время мониторинга возникает техническая тревога, вверху экрана появляется кнопка Гида. Если коснуться кнопки ГИД, появится меню руководства, которое указывает возможное решение. Если между периодическими измерениями НИАД происходит внезапное критическое изменение циркуляции, функция измерения времени прохождения пульсовой волны позволяет обнаружить это и запустить внеочередное измерение НИАД для подтверждения. Имеет программное обеспечение для наблюдения за новорожденными. Подключается к сети, где можно обмениваться данными с другими прикроватными мониторами и просматривать их. Возможность опционально установить встроенный термопринтер в каждый монитор или подключить сетевой принтер к любому прикроватному монитору через порт LAN. Возможность печатать в реальном времени и просматривать данные на бумаге формата A4. Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные. Возможность подключения PPV (вариабельность пульсового давления) и SPV (вариабельность систолического давления), являющихся показателем внутрисосудистого объема. Возможность подключения капнографа EtCO2 как для интубированных, так и для неинтубированных пациентов. Наличие не менее двух многофункциональных мультиконнекторов с функцией умного кабеля: монитор автоматически определяет тип параметра и начинает измерение. IBP (ИАД) и CO2 можно измерить с помощью разъема мультиконнектора. Наличие в стандарте сетевого интерфейса для объединения в проводную сеть. Возможность объединения в телеметрическую сеть. Телеметрический радиопередатчик – опционально. Возможность объединения в беспроводную сеть WLAN. Станция WLAN – опционально. Сетевой интерфейс позволяет объединять мониторы в сеть с центральной станцией. Сетевой интерфейс позволяет установить межкоечное соединение между мониторами (не менее 8-ми мониторов) с просмотром тревог и кривых с других мониторов без центральной станции. Проводное соединение между мониторами, объединение с центральной станцией (наличие порта в мониторе). Параметры измерения: - ЭКГ (3/6 отведений) - уровень ST сегмента - ЧСС - Частота дыхания - SpO2 - Пульс - НИАД - Температура - неинвазивный сердечный выброс (дополнительная опция) - CO2 (при наличии датчика) - IBP/ИАД (при наличии датчика) Режим отображения формы сигнала: фиксированный метод Скорость развертки не менее: 6,25 мм / с, 12,5 мм / с, 25 мм / с, 50 мм / с (при отображении ЭКГ, пульсовой волны или IBP) 1,56 мм / с, 6,25 мм / с, 12,5 мм / с, 25 мм / с (при отображении кривой дыхания или CO2) Количество цветов отображения кривых, не менее 12 цветов (возможность выбора) Количество отображаемых кривых на экране: не менее 6 одновременно с возможностью выбора кривых и цвета из 12-ти цветов, в т.ч.: - ЭКГ не менее 2х; - Дыхание – 1; - ИАД не менее 2х; - SpO2 - CO2 Отображаемые числовые данные: - ЧСС - Частота VPC (поминутное значение) - Уровень ST - SpO2 - Частота пульса - индекс амплитуды пульсовой волны - Температура - НИАД (систолическое, диастолическое, среднее) - ETCO2 (капнограф) - FiCO2 (капнограф) - QTc - QRSd - RPP - Sl Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, Дыхание Возможности тревоги: Визуальное оповещение (классификация по цвету – не менее 3-х цветов) Звуковое оповещение Идентификация тревоги мониторируемого параметра Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея, без кнопок на корпусе монитора ЭКГ Элементы тревоги: - Верхняя/нижняя границы тревоги, - тревога аритмии, - межкроватная тревога, - технические тревоги (тревога отсоединения разъема, тревога шумов, тревога отсоединения электродов, тревога обнаружения кривой, тревога отсоединения датчика, тревога контроля манжеты/шланга, тревога контроля сенсора, тревога разряда батареи) Виды тревоги: - Критическое состояние (мигает красным), - Предупреждение об опасности (мигает желтым), - Внимание (мигает синим или желтым). Индикаторы тревоги: - Сообщение - Выделяемое числовое значение - Мигание - Звук Задержка срабатывания Тревоги: ЧД верхний / нижний: от 0 до 30 секунд ЧСС / ЧСС верхний / нижний: от 0 до 10 секунд SpO2: от 0 до 30 секунд Специальные настройки тревоги для новорожденных, детей, взрослых. Количество специальных настроек не менее 3х для каждого из режимов новорожденных, детей, взрослых. Питание: Переменный ток: от 100 до 240 В Постоянный ток (аккумулятор): от 6,6 до 8,2 В Частота сети: 50 или 60 Гц Вид аккумулятора: Литий-ионная аккумуляторная батарея Количество аккумуляторов: 1 Время работы батареи не менее 6 часов (300 мин) Отчет: Время отображения отчета: не менее 120 часов: Количество графиков: не менее 2 Количество параметров на каждом графике: не более 3 Список жизненно важных признаков: Количество параметров, отображаемых в каждом списке: не более 15 Интервал: 1, 5, 10, 15, 30 или 60 мин. Измерение ЭКГ: Отведения: по 3-электродам: I, II, III по 6-электродам: I, II, III, AVR, aVL, aVF, 2 любых из V1-V6 (8 отведений) Частотный отклик: Режим DIAG: от 0,05 до 150 Гц (–3 дБ) Режим МОНИТОР: от 0,3 до 40 Гц (–3 дБ) Режим МАКСИМАЛЬНЫЙ: от 1 до 18 Гц (–3 дБ) Диапазон расчета пульса не менее: 0, от 15 до 300 ударов / мин (± 2 удара / мин) Точность подсчета пульса: ± 2 удара / мин Анализ аритмии: Метод анализа: метод сопоставления нескольких шаблонов, Протокол ec1 используемый в электрокардиографах Число каналов: не менее двух Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. Тревоги Аритмии не менее 25: ASYSTOLE (асистолия) VT (желудочковая тахикардия) VF(желудочковая фибрилляция) VPC RUN (серия экстрасистол) COUPLET (парная экстрасистола) EARLY VPC (ранняя экстрасистола) BIGEMINY (бигеминия) VPC (экстрасистола) FREQ VPC (частые экстрасистолы) A-Fib (Фибриляция сердца) End A-Fib TACHYCARDIA (тахикардия) BRADYCARDIA (брадикардия) V BRADY (желудочковая брадикардия) EXT TACHY (критическая тахикардия) EXT BRADY (критическая брадикардия) SV TACHY (суправентрикулярная тахикардия) MULTIFORM (две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут) V RHYTHM (желудочковый ритм) PAUSE (нет комплекса QRS в течение 1-3 сек) TRIGEMINY (тригеминия) IRREGULAR RR (нерегулярный RR интервал) PACER NON-CAPTURE (QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени) PROLONGED RR (RR интервал длиннее доминантного) NO PACER PULSE (не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии) Возможность измерения ST: Количество каналов измерения уровня ST: 3-х электродный: 1 канальный 6-электродный: 2 канальный Возможность установки границ тревоги по сегменту ST: + 2.5 mV Возможность выбрать отведение QTc / QRSd: все, 1 кривая, выбранное отведение Измерение НИАД: Метод измерения: осциллометрический Диапазон измерения не менее: 0-300 ммHg Точность измерения не более: ±3 ммHg Время накачки манжеты: Взрослые/дети не более 11 сек (0÷200 ммHg), Новорожденные не более 5 сек (0÷200 ммHg), Максимально возможное давление накачки манжеты: Взрослые/дети не менее 300 ммHg, Новорожденные не менее 150 ммHg Режимы запуска измерений: Ручной, STAT, периодический, SIM (в зависимости от места установки) Запуск измерения по изменению времени прохождения пульсовой волны Наличие режима интеллектуального НИАД –измерение выполняется во время инсуффляции манжеты. Это сокращает время измерения НИАД, а максимальное давление инсуффляции при этом ниже, чем при использовании традиционного метода. Диапазон отображения давления не менее: 0 – +300 мм Hg Ручной, STAT, Периодический, ВППВ и SIM Технология ВППВ (Время прохождения пульсовой волны) должна позволять уловить внезапное изменение кровяного давления. ВППВ рассчитывается неинвазивным способом по данным ЭКГ и SpO2. Если ВППВ превышает порог в течение измерения НИАД, это запускает внеочередное измерение интеллектуального НИАД (измерение НИАД методом инфляции) Специальный режим SIM служит для мониторинга давления крови во время местной анестезии, такой как поясничной блокады, субарахноидальной блокады и эпидуальной анестезии Измерение дыхания: Метод измерения: импедансный Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с шагом 5 с Точность, не менее ± 2 дых./мин. Измерение SpO2: Диапазон измерения не менее: 0 – 100 % Точность измерения не более: ± 3% SpO2 (70% SpO2 ≤% SpO2 <80% SpO2) ± 2% SpO2 (80% SpO2 ≤% SpO2 ≤ 100% SpO2) Измерение частоты пульса: Диапазон измерения пульса: 30 – 300 уд./мин. Точность расчета *¹ (rms*²): ± 3 удара / мин PI (индекс амплитуды импульса) Измерение температуры: Количество каналов: не менее 2 Диапазон измерения не менее: 0 – 45°С Точность измерения: Не более ±0.10°С (от 25°С до 45°С) Не более ±0.20°С (от 0°С до 25°С) Возможность установки параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея, без кнопок на корпусе монитора Возможность обнаружения поврежденного кабеля: обнаруживает повреждение кабеля, датчика Настройка аварийного сигнала Delta TEMP: от 0,1 до 45 ° C Размеры: не более 276 Ш × 237 В × 143 Г мм Вес: не более 3.3 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Батарея аккумуляторная | Литий ионная батарея, не менее 2270 мА | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик SpO2 пальцевой многоразовый | Пальцевой датчик с пружинным креплением, для взрослых и детей весом более 20 кг, кабель длиной не менее 1,6 м. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительный кабель SpO2 | Соединительный кабель SpO2 для подключения датчиков SpO2, длина не менее 2,5 м, прямоугольный коннектор. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения | кабель электрода ЭКГ, тип зажим, длина кабеля: не менее 0,8 м. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Соединительный кабель ЭКГ 3/6 отведений | Соединительный кабель на 3/6 электродов. Длина кабеля не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей | Соединительный шланг длиной не менее 3,5 м к манжетам НИАД. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжеты НИАД для новорожденных многоразовая | Манжеты НИАД для новорожденных, ширина не менее 5 см, окружность в диапазоне не менее 8-13 см. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Манжеты НИАД для детей многоразовая | Манжеты НИАД для детей многоразовая, ширина не менее 7 см, окружность в диапазоне не менее 13-18 см. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 10 см, окружность в диапазоне не менее 18-23 см. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 13 см, окружность в диапазоне не менее 23-33 см. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая | Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 16 см, окружность в диапазоне не менее 33-45 см. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Шланг воздушный для НИАД для новорожденных | Шланг воздушный НИАД для одноразовых манжет для новорожденных разъем Snap, длина не менее 3,5 м | 1 шт. |
|  |  | 9 | Термодатчик накожный, дисковидный | Термодатчик накожный, дисковидный, не менее 6.3 мм Jack коннектор, диаметр диска не менее 10 мм, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
|  |  | 10 | Термодатчик ректальный / эзофагеальный для детей | не более 6.3 мм Jack коннектор, диаметр датчика не более 3.3 мм длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
|  |  | 11 | Датчик SpO2 Y-образный многофункциональный, многоразовый | Универсальный датчик, для взрослых и детей (в том числе новорожденных) весом более 1,5 кг, на палец или стопу, длина кабеля не менее 1,6 м, многоразовый. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Модуль регистрации и вывода данных (термопринтер) | Модуль регистрации и вывода данных (термопринтер) | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых | Одноразовые электроды ЭКГ для взрослых, диаметр не менее 35 мм, не менее 150 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 2 | Электроды ЭКГ одноразовые для новорожденных | Размер не более 18х36 мм, для новорожденных и детей, для чувствительной кожи, не менее 150 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Манжеты НИАД для новорожденных одноразовая | Ширина не более 4 см, окружность в диапазоне не менее 6 -11 см, одноразовые, не менее 10 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 4 | Бумага для термопринтера | Бумага для модуля регистрации и вывода данных, 10 шт./уп. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа. |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Шкаф - бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления инфузионных растворов |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Основной блок | Защита персонала и окружающей среды при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) должна обеспечиваться путём их физической изоляции (удержания) с помощью воздушного барьера в рабочем проёме и контролируемого удаления из рабочей камеры. Защита продукта от перекрёстной контаминации должна обеспечиваться ламинарным потоком очищенного воздуха, имеющим равномерное распределение и однородность по всей площади рабочей зоны. Класс бокса - II - наличие. Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 5 ИСО – наличие. Размеры корпуса бокса (ШхГхВ), мм, не более1200x800x1930 Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), не менее 1105x450x670 Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса в рабочем режиме, м/с. 0,35+0,01 . Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, в рабочем режиме, м/с не менее 0,47±0,03 Освещённость рабочей зоны бокса (интегральное значение, определённое по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее: - базовая величина не менее 1000. Масса бокса в сборе, кг, не более 235. Система очистки воздуха: Поступающего в рабочую камеру - через приточный НЕРА-фильтр Н14 – наличие. Удаляемого из рабочей камеры - через выпускной НЕРА-фильтр Н14 – наличие. Микропроцессорная система управления -наличие БЕЗОПАСНОСТЬ ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Быстрое реагирование при угрозе снижения защитной эффективности – наличие. Автоматическое включение аварийных сигналов – наличие.. Вывод на ЖК-дисплей сообщений, описывающих возникшую проблему: - «Ламинарный поток нарушен»; «Открыто стекло»; - «Низкая скорость входящего потока»; - «Низкая скорость нисходящего потока»; - «Высокая скорость нисходящего потока» – наличие. Все используемые в конструкции материалы должны быть сертифицированы, устойчивы к воздействию средств очистки и дезинфекции, в том числе к обработке формальдегидом или перекисью водорода - наличие. Корпус - металл с порошковым покрытием, предотвращающим коррозию– наличие. Столешница - нержавеющая сталь марки AISI 304 с высокими антикоррозийными свойствами, стойкая к механическому и химическому воздействия – наличие. Стекло - закалённый «триплекс» (фронтальное), закалённое (боковые) - наличие | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | УФ лампа | Съёмный блок УФ-облучения | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 18-23 °С, относительная влажность – до 70 % |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП Карабалыкская центральная районная больница. Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык , ул.Фабричная, 2 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря КГП Карабалыкская центральная районная больница. Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык , ул.Фабричная, 2 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Техническая спецификация

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор-монитор |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Дефибриллятор | Дефибриллятор портативный бифазный с цветным 4-х канальным монитором: ЭКГ, принтером, с опциональными возможностями SpO2, CO2 и НИАД, опционального подключения внутренних ложкообразных электродов, а также гибких самоклеющихся одноразовых электродов Предназначен для работы в операционных, отделениях реанимации, кардиологии и кардиохирургии, санавиавции, машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара Особенности: Простая работа с выполнением трех операций, от включения электропитания до разрядки энергии Основная функциональная проверка: зарядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги, речевой информации и кривой дефибрилляции. Быстрое переключение: ЭКГ- разряд Чувствительный переключатель синхронизации Возможность SpO2 и CO2 мониторинга (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Возможность мониторинга НИАД (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Встроенный 3- канальный термопринтер с ручной и автоматической записью Возможность работы от сети и батареи Время зарядки при питании от сети - не более 5 сек Технические характеристики Режим бифазного импульса двухфазный усеченный экспотенциальный импульс постоянной энергии Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю не менее 6,5'' 132 х 99 мм Расположение дисплея под углом для удобного обзора для оператора Должно быть наличие программного интерфейса и жестких кнопок на русском языке Должен иметь все жесткие кнопки и ручки регулировок на русском языке Не менее 4-х волновых кривых, скорость развертки 25 или 50 мм/сек До 8 цифровых параметров Режимы работы: асинхронная дефибрилляция Режимы работы: синхронная дефибрилляция (кардиоверсия) Режимы работы: автоматическая наружная дефибрилляция (АНД) Дефибрилляция наружными многоразовыми электродами. Совмещенные взрослые и детские электроды для дефибрилляции (детские находятся под взрослыми) Возраст: взрослые, дети, новорожденные Дефибрилляция наружными одноразовыми клеющимися гелевыми электродами. Возраст: взрослые, дети (возможная опция) Размер одноразового накладного электрода Для взрослых: 70 ±3 × 106 ±3 (мм)- (возможная опция) Размер накладного электрода Для детей: 45 ±3 × 53 ±3 (мм2) – (возможная опция) Дефибрилляция внутренними ложкообразными электродами на открытом сердце - (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Возможность присоединения внешних электродов для дефибриляции новорожденных Электроды для внутренней дефибрилляции, не менее 5 размеров (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Наличие разъёма AUX OUT для синхронизации работы (дефибрилляции) с внешними устройствами: прикроватными мониторами, кардиографами, контрпульсаторами Уровни энергии: от 2 до 270 Дж; не менее 14 ступеней Количество дефибрилляций: до 100 дефибрилляций при 270 Дж (на полностью заряженной батарее) Время набора заряда до 200 Дж не более 4 сек, до 270 Дж не более 5 сек при питании от сети ЭКГ-мониторинг Диапазон ЧСС: 15-300 ударов в мин Анализ ЭКГ на 3 отведения: I, II, III по 6 отведениям: I, II, III, aVR, aVF, aVL (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Верхняя граница тревог: 35-300 уд/мин, с шагом не менее 1 уд/мин Нижняя граница тревог: 30-295 уд/мин, с шагом не менее 1 уд/мин Выбор чувствительности ЭКГ: 1/4, 1/2, x1, x2, x4 Чувствительность внешнего входа ЭКГ не хуже 10 мм/В ± 5% (при установке чувствительности ×1) Быстрое восстановление кривой ЭКГ после дефибрилляции. Не более 3 сек. Функция АВД (AED) - При обнаружении шокового ритма по ЭКГ, дефибриллятор автоматически заряжает энергию для дефибрилляции. Голосовое напоминание с голосовым блоком, в режиме АВД (AED) Запись звука окружающей обстановки во время СЛР и кривой ЭКГ на карту SD (возможность) Встроенный многоканальный принтер. Сохранение и распечатка отчетов. Автоматическое сохранение данных за 4 сек до и 8 сек после дефибрилляции Индикация качества контактов электродов Цветные светодиоды (3 цвета- 3уровня) - наличие на рукоятках Фильтр помех. Высокая помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры Система тревог (визуальные и звуковые сигналы): Датчик SpO2 не работает Модуль SpO2 не работает Адаптер CO2 неисправен Сенсор CO2 не работает наличие Модуль CO2 не работает Перегрев Ошибка управления высокого напряжения Ошибка схемы управления реле Вставьте батарею Неисправность питания Зарядите батарею Замените батарею Установите энергию на 50 Дж или меньше Тревога ЧСС Тревога частоты дыхания Тревога SpO2 Тревога etCO2 Смените одноразовые накладные электроды Смените одноразовые накладные электроды Подключите накладные электроды Используйте одноразовые накладные электроды Выберите отведение ЭКГ Выберите другое отведение Замените электроды ЭКГ Проверьте электроды ЭКГ Измерения SpO2 нестабильны Поиск пульсаций SpO2 Проверьте область датчика SpO2 Проверьте модуль SpO2 Модуль SpO2 отсоединен Модуль СO2 отсоединен APNEA Настройки оператора: Выбор энергии 3х разрядов AED 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж Время анализа при СЛР Время звука тайминга при СЛР Выбор уровня звука тревоги – не менее 4 уровня Выбор уровня звука заряда – не менее 4 уровня Выбор уровня звука голосовой подсказки – не менее 4 уровня Скорость печати – не менее 2 уровня Величина символов при печати 2 размера Работа с SD картой - Возможность Выбор, отображать или нет функциональные кнопки препаратов (Adrenalin, Atropine, Lidocaine, др.) Мониторинг SpO2, СО2, НИАД – (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Методика измерения SpO2 - Абсорбционная спектрофотометрия в двух диапазонах волн. Технология обеспечивает повышенную точность измерения в условиях гипоксии и пониженной микроциркуляции. Датчики данной технологии полностью водозащитные. Диапазон измерения: 0 – 100 % Диапазон измерения пульса: 3 – 300 уд./мин. Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 70% до 80%) Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 сек или при подаче тревоги. Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8, AUTO Программное обеспечение в меню дефибриллятора на измерение EtCO2 (возможная опция) Метод измерения CO2: По основному потоку Возможность проведения капнометрии по методике Подключение CO2, SPO2 с помощью дополнит. блока интерфейса (опция) Возможность проведения капнометрии для интубированных пациентов - (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Возможность проведения капнометрии для неинтубированных пациентов - (предусмотрено конструктивно, возможная опция) Диапазон измерения: 0 – 100 мм.рт.ст. Время разогрева, не более: 5 с Время отклика: 160 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% Определяемая частота дыхания: 3 – 150 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) Точность измерения: ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) ± 10% показания (от 40 до 100 мм.рт.ст.) Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги Возможность сохранения и обработки данных ЭКГ на компьютере при помощи специального ПО (ПО – опция для ПК) Разъем для карты памяти SD Возможность записи в память SD карты данных ЭКГ, отчетов дефибрилляции, тревогам и окружающего звука (до 169 часов) вместе с кривыми ЭКГ и дальнейшая передача на персональный компьютер Время работы аккумулятора от одной зарядки: не менее 3 часов непрерывной работы или 100 разрядов при 270 Дж Индикатор заряда аккумулятора с указанием количества разрядов сетевое напряжение 100-240 В/50- 60 Гц (автоматическое переключение) Размеры не более 31 х 28 х 24 см. Вес не более 6,8 кг Электробезопасность – II класс, тип BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Кабель питания | Длина кабеля не менее 2 м. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Батарея аккумуляторная | Не менее 12В, 2800мАч, никель-металлогидридный (NiMH), перезаряжаемый | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительный кабель ЭКГ | Соединительный кабель ЭКГ с 3/6 отведениями, длина кабеля не менее 3,0 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель отведений на 3 электрода | кабель электрода ЭКГ на 3 отведения, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 м | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Бумага для принтера | Термобумага, рулон, не более 50мм х 30м, оранжевая сетка, не менее 10 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 2 | Гель | Гель, тюбик 100 г. Не менее 2 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых | Одноразовые электроды ЭКГ для взрослых, диаметр не менее 35 мм, не менее 150 шт./уп. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа. |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области: |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Техническая спецификация

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Эндотрахеальный интубационный набор |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Эндотрахеальный интубационный набор для взрослых, подростков и детей: | Эндотрахеальный комплект должен находиться в специальном футляре с застежкой на молнию и включает полный комплект инструментов необходимых для проведения процедуры интубации, а также осмотра гортани с помощью ларингоскопа. Каждый из инструментов должен иметь определенное место и требовать минимум времени для подготовки к работе. клинок с лампой взрослый и детский - наличие; ручка ларингоскопа с батарейками детский - наличие; эндотрахеальные катетеры взрослые и детские, размерами L,M,S детский - наличие ; шприц для манжеты детский - наличие ; прикусной валик детский - наличие ; пластырь детский - наличие ; гемостатический зажим детский - наличие; ножницы детский - наличие ; стилет детский - наличие; футляр для набора детский - наличие. | 1 |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 18-23 °С, относительная влажность – до 70 % |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области: |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 10 декабря 2023 г. Адрес: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, улица Фабричная, здание 2. КГП "Карабалыкская районная больница" УЗ акимата Костанайской области: |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

И.о. главного  врача

КГП «Карабалыкская  РБ»

Кабылов Ж.Ж.

___________________________